超临界水热反应装置询价函

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2024年10月

外部供应采购询价函

各供应商：

根据相关法律法规及《科技项目管理办法》规定, 基于水热分解法的沥青新型分类再生技术研究项目，公司需采购超临界水热反应装置，现进行询价采购，有关事项说明如下：

一、项目概况

（一）项目名称

基于水热分解法的沥青新型分类再生技术研究项目超临界水热反应装置采购项目。

- 仪器设备采购清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 型号 | 参数及技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超临界水热反应装置 | 1 | SCWO-1000 | - 关键技术数据 - 反应釜：1000mL，35Mpa，350℃，SUS316L - 搅拌器转速：0-1000转，推进式搅拌叶 - 水计量泵： 0-10mL/min, 压力可达6,000PSI（40Mpa） - 主要部件详细技术指标 2.1 反应器 有效容积：1000mL 设计温度：400℃ 最高工作温度：350℃ 设计压力：45Mpa 防爆压力：40Mpa 最高工作压力：35Mpa 材质：SUS316L 密封方式：软密封 釜体结构：法兰式 进液阀：316L针阀，接口尺寸φ3 出液阀：316L针阀，接口尺寸φ3 2.2 搅拌器 驱动器：内联磁耦合 与物料接触部位材质：SUS316L 最大扭矩：0.8N.M 最大工作压力：45Mpa@ 400℃ 电机：1/8 HP, 90VDC 搅拌桨：推进式搅拌叶 转速：0-1000转 2.3 加热及压力、温度控制 防爆装置：爆破片，316L材质 压力信号：指针式压力表/压力变送器（0.25 级） 加热方式：电炉加热 热电偶：K型 控制方式：Smart PID算法控温系统，智能双路控温系统，程序控温（可控制升温斜率），电加热釜内温度、辅控炉温，功率可调 区域控温：四组温度区域控温智能选择（可自主设置温度范围）。四组区间温度、功率可调 保温：陶瓷套管保温 控制箱/加热炉：一体式结构 加热功率：≥5kW 加热装置：全封闭式不锈钢加热器 操作界面：7英寸真彩色触控屏显示 温度显示：0.1℃ 控温精度：±1℃（无强放热/吸热/测温管无包裹状态下） 安全控制：超温（系统设有热电偶未插或升温异常报警功能）/超压保护（可自由预设定压力报警值，超压自动报警并停止加热，低于设定报警压力自动升温，三种压力单位自由切换）/超时报警 定时功能：保温定时和启动定时 数据拷贝：实验数据自动存储，自带数据记录功能，可以显示实时数据、历史数据，炉温、釜内温度、压力、转速、扭矩、时间可通过USB 接口导出数据或截曲线图，并生成EXCEL 报表形式的记录数据 远程控制：通过无线互联可在电脑上远程监控 2.4 液相水泵 驱动类型：往复式双活塞 最高工作压力：6,000PSI = 40Mpa 精度：0.1MPa 活塞材质：蓝宝石，自吸止回阀 材质：17-4 PH SS（不锈钢） 流量范围：0-10mL/min 精度：0.1ml/min（全量程） 液晶屏幕显示；具有流速上限设定功能，恒压与恒流操作模式可选；R-232接口，可连接电脑用于全自动控制与状态监控。 2.5 附件 接头、必要的管线等 扳手及专用拆卸工具 - 文件 提供两套关于超临界设备的资料书，每套资料书包括以下内容： - 完整的、与实际设备一致的流程清单 - 模块布置图 - 系统控制电路图 - 配件列表 - 安装、运行、维修注意事项 |

二、商务要求

（一）资质要求：独立法人，经营范围包括销售仪器仪表、机电设备、实验室设备等。

（二）报价要求：固定包干价，最高限价【19】万元。报价包含货物价格以及运输、包装、安装、调试、培训以及税费等全部费用。超过最高限价的报价无效。

（三）送货时间：签订合同后4 12周内送至采购人并安装调试完毕。

三、技术、服务要求

（一）供货渠道：所有产品均由供应商提供其产品品质和一切售后服务保障。为保证产品质量，所有产品必须为厂家原包装未拆封整机出厂的全新产品，中途不得作任何形式的拆封、改配。

（二）验收要求：仪器完好无破损，且功能正常；仪器应满足采购需求中所述的所有功能，同时附带产品合格证、使用说明、售后服务卡等。

（三）设备必须是全新并符合指定技术要求，若设备验收时发现设备性能或功能上不符合采购文件技术规格要求，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

（四）供应商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以采购人能接受的方式加以解决，存在质量问题的应当立即更换合格产品。

（五）快递送货上门。货物由供应商负责送货至采购人指定收货地点。货物免费质保期限至少须为一年，自货物交付采购人且验收合格之日起。在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，视为质量不合格，供应商须更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外，供应商提供设备的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

（六）为设备提供终身维修服务或升级技术支持。

（七）在设备的设计使用寿命期内，供应商应能保证采购人更换零部件，确保设备的正常使用。

（八）响应服务：服务期内设备出现故障须在30分钟内响应，48小时内解决问题。

（九）供应商应提供设备的安装调试服务，确保设备能正常运行。

（十）供应商应根据采购人需要为采购人提供设备使用培训服务，提供安全操作规程及注意事项。设备安装调试完毕，供应商应根据采购人的要求为采购人提供不少于两次的设备使用培训，确保采购人工作人员能够正常熟练使用该设备，并确保使用安全。

四、结算和支付

采购人分三次支付货款，采购合同签署生效后，采购人向供应商支付合同总额的40％，货物交付采购人且安装调试完成经验收合格后支付合同总额的50%，余下10%作为质保金，质保金从货物验收合格后算起满一年，质保期满后货物不存在质量问题经采购人确认后，采购人于30天内将质保金无息支付给供应商。采购人付款前供应商应先向采购人开具增值税专用发票，采购人收到发票确认无误后再付款。

五、询价须知

（一）被询价的供应商必须是有能力提供本次询价采购服务项目的单位，须符合本询价函“二、商务要求” 和“三、技术、服务要求”规定的条件；

（二）被询价的供应商必须提供近5年（2019年10月之后）道路类试验设备的业绩证明材料（包括合同或中标/成交通知书等）；

（三）供应商提供的报价函须供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；如为法定代表人签字，须附法定代表人身份证复印件；如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书，法定代表人和授权委托人的身份证复印件。

（四）报价人应提供彩色纸质版一份，所有材料需胶装并逐页加盖公章后密封（密封包装外壳上应注明报价项目名称并加盖密封章），在规定的时间内递交至规定地点。

（五）有以下情形之一的报价函均为无效报价：

1、未按要求签署、盖章和密封的报价函；

2、未按照询价文件内容及要求编写；

3、超过最高限价的报价；

4、未在规定时间递交至规定地点的报价函；

5、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位同时提交的报价。

6、相关法律法规规定的其他情形等。

（六）经评审，在符合采购要求的前提下，确定有效报价最低的供应商为成交供应商。

（七）重新询价的情形

1、报价截止时间（同上）按时送达的报价文件不足三家；

2、经评审后，最终有效报价不足三家。

六、报价函递交

符合条件的潜在供应商请将报价函于2024年11月7日9时 30分前递交至成都市洗面桥横街28号路面结构研究中心会议室，可邮寄或到现场。邮寄方式送达的需在2024年11月7日9时前送达。

联系人：王先生   联系电话：13908067930

附件：供应商报价文件(格式)

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2024年10 月30日

（采购项目名称）

报

价

文

件

供应商：                   （盖章）

日  期：      年      月      日

目录

一、 报价函…………………………………………………………………(     )

二、 法定代表人身份证明及授权委托书…………………………………(     )

三、 营业执照………………………………………………………………(     )

四、 业绩要求………………………………………………………………(     )

一  报价函

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的          （项目名称）询价采购邀请函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

一、报价

报价格式参照下表：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

合计总价：

二、质量承诺

三、服务承诺

对本项目的技术支持及后期服务等。

四、联系方式

联系人：姓名                  联系电话：

供应商名称：             （加盖鲜章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

20    年  月  日

二  法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证正面 | 授权代理人身份证反面 |
| --- | --- |

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人亲自投标不附此页。

三  营业执照

提供营业执照复印件，并加盖公章

四  业绩要求

近5年内（2019年10月之后）与本项目相关的业绩证明材料